需贵公司提供的设备信息

| 设备名称 | 规格型号 | 品牌（厂家） | 类 别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激光包埋盒打号机 |  | 广州市秀威贸易有限公司 | 医疗器械 |
| - 设备主要功能介绍及特色： - 广州秀威科技有限公司的激光包埋盒打号机，为临床病理科和形态学实验室度身设计，主要应用在取材时做的打号标记。秀威的打号机，是利用激光发生器，通过激光器在有打标粉的包埋盒上打印显示出打印内容。操作简单，可以连接病理系统打印，也可以通过打号机软件单机使用。激光打号机，利用激光打印原理机器本身无需有耗材。双光路双通道的交替打印原理，打印速度更快。 |  |  |  |
| - 应用于临床病理科和实验室的包埋盒打印：激光打号机，利用激光打印原理机器本身无需有耗材。双光路双通道的交替打印原理，打印速度更快。 |  |  |  |
| 以上两项总字数控制在200-300之间（大型设备可适当增加），语言尽量通俗易懂，言简意赅，此资料将作为高新设备介绍在我院官网及内部网站上供我部门宣传。 |  |  |  |
| 3、清晰的设备照片（3-4张即可，视觉效果最好能与设备彩页上一样，照片尽量选用设备的全景图，可以附件形式传回） |  |  |  |
| 4、设备的操作规程（请参考下面的格式制定） SCC100电控型胸腔按压机操作规程. - 仪器简介 - 双槽激光包埋盒打号机，利用冷激光打印原理，无需打印的耗材，无需预热，开机直接打印，在包埋盒上打出数字，字符，汉字，字母，一维码，二维码等。双关路双通道，交替打印，速度更快。 - 操作步骤 - 一：连接系统操作： - 连接好USB线，打开机器； - 先开机器，再打开软件； - 打开病理系统直接操作打印； - 二：单机打印（无需联网） - 连接好USB线，打开机器； - 先开机器，再打开软件； - 按所需要求输入：病理号，病理小号，根据所需要求打印个数。病理号，输入后，号码会自动累加（例如：201911，个数三，会出现：201911、201912、201933），小号也是如此。当病理号数量为1，改变小号：病理号不变，小号变化（例如：病理号201911数量为1，小号：1数量为3，会出现：201911-1、201911-2、201911-3）。 - 三：联网打印（连接医院病理系统） - a、连接好USB线，打开机器： - b、先开机器，再打开软件： - C、打开病理系统直接打印： - 注意事项 - 本产品必须由经过产品培训的专业医务人员使用； - 本产品在使用要注意开机顺序： - 本产品不要接近使用，注意用电安全； - 本产品使用时不要接触激光发生器，当心激光; - 日常维护 - 主机外箱可用水或者酒精湿润的洁净纱布擦拭； - 检查机器内部是否有东西卡在里面，防止器械损坏； - 设备（必要时），拆开外箱，清洁内部灰尘，保养器械机动原件。 - 常见故障处理 - 打开软件，显示USB连接不正常，检查USB连接线是否连接好，再重新插拔； - 显示卡料，清洁机器滑道、包埋进入通道； - 无法找到加密狗，重新安装驱动程序； - 包埋推料槽无法退料，联系厂家，做电机保养； - 包埋盒无法推出，联系厂家，做电机保养； |  |  |  |